江苏标普检测科技有限公司

新建实验室项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：江苏标普检测科技有限公司

编制单位：江苏标普检测科技有限公司

二〇二四年一月

建设单位：江苏标普检测科技有限公司

法人代表：徐俊

编制单位：江苏标普检测科技有限公司

项目名称：江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目

项目负责人：陈晨

报告编写人：刘伟童

项目审核人：沈琪

项目审定人：徐俊

现场监测人员：郁灯壮，张海如

| 建设单位：江苏标普检测科技有限公司 | 编制单位：江苏标普检测科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：0513-85595588 | 电话：0513-85595588 |
| 邮编：226000 | 邮编：226000 |
| 地址：南通市崇川区永兴街道永兴路218号20幢 | 地址：南通市崇川区永兴街道永兴路218号20幢 |

目  录

表一	1

表二	5

表三	22

表四	32

表五	35

表六	38

表七	40

表八	46

表一

| 建设项目名称 | 江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  |  |
| 建设地点 | 江苏省南通市崇川区永兴街道永兴路218号20幢 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 49 分 4.886 秒， 32 度 2 分 45.568 秒） |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈晨 | 联系方式 | 13773677768 |
| 国民经济 行业类别 | [M7461]环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展，98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南通市崇川区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 崇行审批2〔2023〕27号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 2.3 | 施工工期 | 12个月 |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2022年6月5日实施）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行）； 6、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）； 8、建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类； 9、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 10、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（国家环保总局）； 11、《环境监测质量管理规定》（国家环保总局[2006]114号文）； 12、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）； 13、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）； 14、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号）； 15、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控（1997）122号，1997年9月）； |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、废水排放标准 建设项目经化粪池预处理的生活污水、纯水制备浓水以及经污水处理站处理后不含重金属的后道清洗废水一同接管南通市东港排水有限公司集中处理，污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。接管污染物浓度限值详见表1-1。 - 表1-1 废水接管标准 项目; 接管标准浓度限值（单位：mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. SS; 400. 甲醛; 5. 三氯甲烷; 1.0. 总氰化物; 1.0. 挥发酚; 2.0. 四氯乙烯; 0.5. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）. 总氮; 70. 总磷（以P计）; 8. 石油类; 15. 南通市东港排水有限公司于2023年3月28日以后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中B标准及表4中日均排放限值，具体见表1-2。 - 表1-2 污水处理厂尾水排放标准 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度(单位:mg/L). 1; pH; 6-9. 2; COD; 40. 3; SS; 10. 4; 氨氮; 3（5）*. 5; 总磷（以P计）; 0.3. 6; 总氮; 10（12）*. 7; 石油类; 1.0. 8; 甲醛; 1.0. 9; 挥发酚; 0.1. 10; 总氰化物; 0.2. 11; 三氯甲烷; 0.3. 12; 四氯乙烯; 0.1. - 注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 - 2、废气排放标准 建设项目运营过程中排放的大气污染物硝酸雾（以氮氧化物计）、氯化氢、硫酸雾、氯气、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1以及表3标准；氨、二硫化碳以及臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、2标准；厂区内VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，具体见表1-3、1-4。 - 表1-3 大气污染物排放标准限值 适用工序; 污染物 名称; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 依据. 监控点; 浓度(mg/m3). 检测试验; 氮氧化物; 100; 15; 0.47; 周界外浓度最高点; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1以及表3标准. 硫酸雾; 5; 1.1; 0.3. 氯化氢; 10; 0.18; 0.05. 非甲烷总烃; 60; 3; 4. 甲醛; 5; 0.1; 0.05. 三氯甲烷; 20; 0.45; 0.4. 四氯乙烯; 80; 2; 1. 氯气; 3; 0.072; 0.1. 二硫化碳; /; 1.5; 3.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1以及表2标准. 氨; /; 4.9; 1.5. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 厂界标准值; 20（无量纲）. - 表1-4 项目范围内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值 mg/m3; 特别排放限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 20; 30; 监控点处任意一次浓度值. - 3、噪声控制标准 建设项目主要从事环境监测业务，包括土壤检测、水质检测、空气和废气检测、噪声检测等四大类，厂界噪声均执行《南通市主城区声环境功能区划分规定（2019年修订版）》（通政办发[2019]106号）2类标准，见表1-5。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 2; 60; 50; 《南通市主城区声环境功能区划分规定（2019年修订版）》（通政办发[2019]106号）. - 4、固体废弃物执行标准 建设项目项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）中要求。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

表二

工程建设内容 江苏标普检测科技有限公司成立于2021年1月，法人代表为徐俊，注册地址为：江苏省南通市崇川区永兴街道永兴路218号20幢，经营范围为：许可项目；检验检测服务；室内环境检测；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务:安全生产检验检测；辐射监测；放射性污染监测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：环境保护监测；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。租赁南通中科科技园有限公司办公楼建筑面积约1252m2。 本项目对现有办公室进行装修改造（不涉及结构性改造，无消防及安全隐患），同时购置气相色谱仪、原子荧光光度计、气质联用仪、原子吸收光度计等配套设备共约200台/套。项目建成后，提供环境监测业务，包括土壤检测、水质检测、空气和废气检测及噪声检测等。 为进一步做好该项目的环境保护工作，科学客观地评价项目运营对周围环境的影响，依据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。本项目于2023年6月9日获南通市崇川区行政审批局（批文号：崇川行审备〔2023〕27号）。目前现该项目生产设施和配套的环保设施运行正常，本次验收范围：《江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目环境影响报告表》及其环评批复崇行审批2〔2023〕27号中的主要建设内容及要求配套建设的环境保护设施。 项目概况 项目名称：江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目 建设单位：江苏标普检测科技有限公司 建设性质：新建 建设地点：江苏省南通市崇川区永兴街道永兴路218号20幢 总投资：1000万元，其中环保投资23万元 工作制度：本项目采用1班制，工作8h，本项目年工作日250天，年工作时间2000小时。 主体工厂及产品方案详见表。 表2-1 建设项目主体工程 类别; 建设名称; 环评设计能力; 实际建设情况; 备注. 主 体 工 程; 化学检验室; 338.4m2; 201.8m2; 主要包括前处理室、理化室实验室、待检样品室等. 仪器分析室; 313.3m2; 211.5m2; 主要包括液相、离子色谱室、气相、气质室等. 办公室; 350m2; 350m2; 主要包括办公以及业务接待室. 微生物实验室; 28.73m2; 28.73m2; 包括准备室、培养室、微生物实验室等. 臭气实验室; 33.86m2; 33.86m2; -. 采样设备间; 15m2; 15m2; -. 贮运工程; 试剂仓库; 6.55m2; 6.55m2; 位于实验室3楼. 气瓶室; 13.01m2; 13m2; 位于实验室3楼. 易制毒易制爆室; 5.59m2; 5.59m2; 位于实验室3楼. 运输; -; -; 汽运. 公 用 工 程; 给水; 452.6t/a; 452.6t/a; 来自当地市政自来水管网. 排水; 355.35t/a; 355.35t/a; 接管至南通市东港排水有限公司. 供电; 5万度/年; 5万度/年; 来自当地市政电网. 超纯水机; 1台，0.03t/h; 1台，0.03t/h; 用于制备去离子水. 空气压缩机; 1台，58L/min; 1台，58L/min; 原子吸收光度计配备空气压缩机. 绿化; -; -; 依托园区现有. 环 保 工 程; 废气; 通风橱; 共7座; 7座; 大气污染物氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1以及表3标准；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准标准要求；厂区内VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 二级活性炭吸附处理装置; 本项目实验过程中产生氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氨以及非甲烷总烃，项目采用二级活性炭吸附装置处理该废气，废气产生量较小且经活性炭处理后排放，对环境影响较小。设计风量为12000m3/h; 根据环评内容建设. 废水; 雨污分流管网; -; -; 依托现有，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 排污口规范化设置; 规范化设置; 已设置相关告示牌. 噪声; 消声、隔声、减振; 降噪量≥15dB(A); 降噪量≥15dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆场; 8m2; 8m2; 新建，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险废物堆场; 5m2; 5m2; 新建，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 表2-2 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 环评设计年运行时数（h）; 实际年运行时间（h）; 备注. 实验分析室; 空气和废气检测业务; 1500; 1500; 主要监测内容：总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物（PM10和PM2.5）、烟气黑度、低浓度颗粒物、烟尘、颗粒物、（烟气温度、流速、含湿量、含氧量）、油烟、油雾、氨、二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮、氯化氢、氮氧化物、硫化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、恶臭九项、苯胺类、甲醛、非甲烷总烃、总烃、甲烷、甲醇、苯系物、挥发性有机物、LDAR等. 水质检测业务; 1500; 1500; 主要监测内容：水温、pH、电导率、色度、浊度、透明度、臭和味、甲醛、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、LAS、动植物油、氧化还原电位、苯、甲苯、烷基汞、氟化物、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、硝酸盐（氮）、苯胺类、流量、六价铬、铜、锌、铅、镉、铁、锰、钾、钠、铬、汞、砷、硒、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、耗氧量、TOC等. 噪声检测业务（现场检测）; 100; 100; 主要监测内容：区域环境噪声、交通噪声、工业企业厂界噪声、建筑施工场界噪声、轨道交通噪声. 土壤检测业务; 500; 100; 主要监测内容：PH值、干物质和水分、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬、汞、砷、硒、铋、锑、钴、氟化物、氰化物（总氰化物）、石油烃、挥发性、半挥发性有机物等. 原辅材料消耗情况及主要生产设备清单： 本项目原辅料消耗情况见表2-3；主要生产设备清单见表2-4。 表2-3 建设项目主要原辅料 序号; 试剂名称; 包装规格; 设计年耗量; 实际年耗量; 形态; 级别; 最大储存量; 实际储存量; 储存位置. 1; 过硫酸钾（K2S2O8）; 500g/瓶; 400g/a; 400g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶; 试剂库. 2; 氯化钾(KCl); 500g/瓶; 100g/a; 100g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 3; 邻苯二甲酸氢钾(C8H5KO4); 500g/瓶; 100g/a; 100g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 4; 铁氰化钾(K3Fe(CN)6); 500g/瓶; 50g/a; 45g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶. 5; 硫酸铝钾(AlK(SO4)2); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 6; 磷酸氢二钠(Na2HPO4); 500g/瓶; 50g/a; 45g/a; 固态; AR; 2瓶; 3瓶. 7; 溴酚蓝(C19H6Br8O5S); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 8; 磷酸二氢钠(NaH2PO4); 500g/瓶; 100g/a; 100g/a; 固态; AR; 1瓶; 3瓶. 9; 碳酸钾(K2CO3); 500g/瓶; 50g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 10; 无水碳酸钠(Na2CO3); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶. 11; 乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2Na2O8•2H2O); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 2瓶; 1瓶. 12; 四硼酸钠(Na2B4O7); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 13; 氯化钡(BaCl2); 500g/瓶; 50g/a; 45g/a; 固态; AR; 2瓶; 2瓶. 14; 氢氧化铝(Al(OH)3); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 15; 硫酸铜(CuSO4); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 16; 硫酸镁(MgSO4); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 17; 碳酸钙(CaCO3); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 18; 硫酸锰(MnSO4); 500g/瓶; 20g/a; 20g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 20; 硼酸(H3BO3); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 21; 草酸钠(Na2C2O4); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶. 23; 可溶性淀粉; 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 24; 葡萄糖; 500g/瓶; 50g/a; 45g/a; 固态; GR; 1瓶; 1瓶. 25; 4-氨基苯磺酸(C6H7O3NS); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 2瓶; 2瓶. 26; 吡咯烷二硫代氨基甲酸盐(C5H15N3S2); 25g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 27; 邻菲罗啉(C12H8N2); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 2瓶; 1瓶. 28; 二乙基二硫代氨基甲酸银(C5H10AgNS2); 25g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 29; 溴百里酚蓝(C27H28Br2O5S); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 30; 氨基磺酸(NH2SO3H); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 31; 环已二胺四乙酸(C14H22N2O8); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 32; 甲基橙(C14H14N3NaO3S); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 33; 钙试剂羟酸钠(C21H13O7N2SNa); 25g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 34; 铬黑T（C20H12N3NaO7S）; 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 35; 4-氨基安替比林(C11H13N3O); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 2瓶; 1瓶. 36; 铜铁试剂(C10H11N3O2); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 37; 六亚甲基四胺(C6H12N4); 25g/瓶; 30g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 38; CMP指示剂; 25g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 39; 磷酸氢二铵((NH4)2HPO4); 500g/瓶; 100g/a; 95g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 40; 氯化铵(NH4Cl); 500g/瓶; 100g/a; 100g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 41; 亚硝酸钠(NaNO2); 500g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 42; 无水亚硫酸钾(K2O3S); 500g/瓶; 20g/a; 20g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 43; 氯化亚锡(Sn2Cl2); 500g/瓶; 20g/a; 20g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 44; 硫酸亚铁铵(NH4Fe(SO4)2); 500g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 1瓶; 4瓶. 45; 无水亚硫酸钠(Na2SO3); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶. 46; 铬酸钾(KCrO3); 500g/瓶; 20g/a; 20g/a; 固态; AR; 2瓶; 1瓶. 47; 硝酸铜三水(Cu(NO3)2); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 48; PAN（CH3C(O)OONO2）; 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 49; 甲基红(C15H15N3O2); 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 50; 盐酸羟胺（H3NO.HCl）; 25g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 51; 碘酸钾(KIO3); 500g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶. 52; 溴酸钾(KBrO3); 500g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 53; 硝酸钾(KNO3); 500g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 3瓶; 1瓶. 54; 过锰酸钾(K2S2O8); 500g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 55; 酒石酸(C4H6O6); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 2瓶; 1瓶. 56; 硫酸铝钾(KAl(SO4)2); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 57; 乙酸钠(CH3COONa); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 2瓶. 58; 氟化钠(Na2F); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 59; 硝酸铜(Cu(NO3)2); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 60; 乙酸铵(CH3COONH4); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 61; 聚乙烯酸; 500g/瓶; 10g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 62; 氢氧化钠(NaOH); 500g/瓶; 50g/a; 50g/a; 固态; AR/GR; 5瓶; 4瓶. 63; 氢氧化钾(KOH); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 2瓶; 4瓶. 64; 氢氧化钙(Ca(OH)2); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 65; 无水氯化钙(CaCl2); 500g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 66; 硅酸镁（MgSiO3）; 500g/瓶; 150g/a; 0g/a; 固态; AR; 1瓶; 0瓶. 67; 无水硫酸钠（Na2SO4）; 500g/瓶; 200g/a; 200g/a; 固态; AR; 1瓶; 10瓶. 68; 硫酸银（Ag2SO4）; 100g/瓶; 120g/a; 110g/a; 固态; CP; 2瓶; 2瓶. 69; 硫酸汞（HgSO4）; 250g/瓶; 15g/a; 15g/a; 固态; CP; 1瓶; 1瓶. 70; 重铬酸钾（K2Cr2O7）; 500g/瓶; 25g/a; 25g/a; 固态; GR; 2瓶; 1瓶. 71; 硫酸亚铁铵（(NH4)2Fe(SO4)2）; 500g/瓶; 160g/a; 150g/a; 固态; AR; 2瓶; 4瓶. 72; 1，10-菲绕啉; 10g/瓶; 3g/a; 3g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 73; 七水合硫酸亚铁 （FeSO4 7H2O）; 500g/瓶; 20g/a; 20g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 74; 酒石酸钾钠（KNaC4H6O6.4H2O）; 500g/瓶; 450g/a; 450g/a; 固态; AR; 1瓶; 6瓶. 75; 硫代硫酸钠（Na2S2O3）; 500g/瓶; 0.35g/a; 0.35g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 76; 抗坏血酸（C6H8O6）; 250g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 1瓶; 5瓶. 77; 钼酸铵（(NH4)6Mo7O24.4H2O）; 500g/瓶; 100g/a; 100g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 78; 酒石酸锑钾（KSbC4H4O7.1/2 H2O）; 25g/瓶; 10g/a; 10g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 79; 溴百里酚蓝指示剂; 25g/瓶; 5g/a; 5g/a; 固态; AR; 1瓶; 1瓶. 80; 轻质氧化镁（MgO）; 1000g/瓶; 30g/a; 30g/a; 固态; AR; 1袋; 2瓶. 81; 氯化钠（NaCl）; 500g/瓶; 20g/a; 20g/a; 固态; AR; 1瓶; 5瓶. 82; ## 磷酸二氢钾（KH2PO4）; ## 500g/瓶; ## 50g/a; ## 50g/a; ## 固态; AR; ## 1瓶; 3瓶. 83; ## 磷酸氢二钾（K2HPO4）; ## 500g/瓶; ## 50g/a; ## 50g/a; ## 固态; AR; ## 1瓶; 1瓶. 84; ## 活性炭; ## 1Kg/袋; ## 1kg/a; ## 1kg/a; ## 固态; /; ## 1袋; 1袋. 85; ## 高锰酸钾（KMnO4）; ## 500g/瓶; ## 60g/a; ## 60g/a; ## 固态; AR; ## 4瓶; 1瓶. 86; ## 酚酞（C20H14O4）; ## 500g/瓶; ## 10g/a; ## 10g/a; ## 固态; AR; ## 1瓶; 1瓶. 87; ## 碘化钾（KI）; ## 500g/瓶; ## 20g/a; ## 20g/a; ## 固态; AR; ## 1瓶; 1瓶. 88; ## 无水硫酸钠（Na2SO4）; ## 500g/瓶; ## 100g/a; ## 100g/a; ## 固态; AR; 1瓶; 10瓶. 89; 浓硫酸（H2SO4）; 500mL/瓶; 2L/a; 2L/a; 液体; 98%含量; 7瓶; 40瓶. 90; 四氯化碳（CCl4）; 500ml/瓶; 2.5L/a; 2.5L/a; 液体; AR; 4瓶; 1瓶. 91; 纳氏试剂; 500ml/瓶; 0.9L/a; 0.9L/a; 液态; AR; 1瓶; 3瓶. 92; 浓盐酸（HCl）; 500ml/瓶; 2L/a; 2L/a; 液态; 37%含量; 5瓶; 20瓶. 93; 浓硝酸（HNO3）; 500ml/瓶; 8L/a; 7.5L/a; 液态; 65%含量; 3瓶; 10瓶. 94; 磷酸（H3PO4）; 500ml/瓶; 0.5L/a; 0.5L/a; 液态; AR; 1瓶; 1瓶. 95; 氨水（NH3）; 500ml/瓶; 0.5L/a; 0.5L/a; 液态; 32%含量; 2瓶; 2瓶. 96; 30%过氧化氢（H2O2）; 500ml/瓶; 0.03L/a; 0.03L/a; 液态; AR; 1瓶; 3瓶. 97; ## 二硫化碳（CS2）; ## 500ml/瓶; ## 15L/a; ## 15L/a; ## 液态; AR; ## 5瓶; ## 5瓶. 98; ## 高氯酸（HCLO4）; ## 500ml/瓶; ## 0.1L/a; ## 0.1L/a; ## 液态; 70%含量; ## 2瓶; ## 4瓶. 99; ## 冰醋酸（CH3COOH）; ## 500ml/瓶; ## 1L/a; ## 1L/a; ## 液态; 98%含量; ## 2瓶; ## 2瓶. 100; ## 三乙醇胺（C6H15NO3）; ## 500ml/瓶; ## 0.5L/a; ## 0.5L/a; ## 液态; AR; ## 1瓶; ## 1瓶. 101; ## 甲醇(CH3OH); ## 500ml/瓶; ## 0.5L/a; ## 0.5L/a; ## 液态; AR; ## 1瓶; ## 3瓶. 102; ## 三氯甲烷（CH3Cl3）; ## 500ml/瓶; ## 0.5L/a; ## 0.5L/a; ## 液态; AR; ## 1瓶; ## 20瓶. 103; ## 苯酚(C6H5OH); ## 500ml/瓶; ## 0.2L/a; ## 0.2L/a; ## 液态; AR; ## 1瓶; ## 1瓶. 104; ## 甲醛(CH2O); ## 500ml/瓶; ## 1L/a; ## 1L/a; ## 液态; AR; ## 2瓶; ## 2瓶. 105; ## 丙酮(CH3COCH3); ## 500ml/瓶; ## 2L/a; ## 2L/a; ## 液态; AR; ## 3瓶; ## 10瓶. 106; 乙醇胺(C2H7NO); 500ml/瓶; 0.05L/a; 0L/a; 液态; AR; 1瓶; ## 0瓶. 107; 乙二醇(CH2OH)2); 500ml/瓶; 0.01L/a; 0.01L/a; 液态; AR; 1瓶; ## 1瓶. 108; 二甲基甲酰胺(C3H7NO); 500ml/瓶; 0.01L/a; 0.01L/a; 液态; AR; 1瓶; ## 1瓶. 109; 无水乙醇(C2H6O); 500ml/瓶; 0.5L/a; 0.5L/a; 液态; AR; 3瓶; ## 1瓶. 110; 正己醇(C6H14O); 500ml/瓶; 0.1L/a; 0L/a; 液态; CP; 1瓶; ## 0瓶. 111; 异丙醇(C3H3O); 500ml/瓶; 0.1L/a; 0.1L/a; 液态; AR; 1瓶; ## 1瓶. 112; 正丁醇(CH3(CH2)3OH); 500ml/瓶; 0.1L/a; 0.1L/a; 液态; AR; 1瓶; ## 1瓶. 113; 重金属标样; 20ml/瓶; 0.3L/a; 0.3L/a; 液态; AR; 5瓶; ## 10瓶. 114; 石油类标样; 10ml/瓶; 0.12L/a; 0.12L/a; 液态; AR; 5瓶; ## 5瓶. 115; 硫化物标样; 20ml/瓶; 0.26L/a; 0.26L/a; 液态; AR; 5瓶; ## 5瓶. 116; 氰化物标样; 20ml/瓶; 0.06L/a; 0.06L/a; 液态; AR; 3瓶; ## 1瓶. 117; 高锰酸盐标样; 20ml/瓶; 0.08L/a; 0.08L/a; 液态; AR; 4瓶; ## 4瓶. 118; 硫化物标样; 20ml/瓶; 0.09L/a; 0.09L/a; 液态; AR; 3瓶; ## 2瓶. 119; 四氯乙烯; 500ml/瓶; 1.5L; 1.5L; 液态; AR; 3瓶; ## 20瓶. 120; 乙炔; 40L/瓶; 20L; 20L; ## 气态; 高纯; 1瓶; 1瓶; 气瓶室. 121; 氩气; 40L/瓶; 20L; 20L; ## 气态; 高纯; 1瓶; 2瓶. 122; 氮气; 40L/瓶; 40L; 40L; ## 气态; 高纯; 1瓶; 4瓶; 仪器分析室. 表2-4 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 名称; 规格型号; 设计数量（套）; 实际数量（套）. 1; 实验分析; 实验分析; 比色管架; 50mL; 5; 10. 2; 立式压力蒸汽灭菌器; BXM-30R; 1; 1. 3; 立式压力蒸汽灭菌器; LX-B50L; 0; 1. 4; 电子天平; GL224-1SCN; 1; 1. 5; 电子天平; SQP Quintix125D-1CN; 0; 1. 6; 电子天平; HZT-A1000; 0; 2. 7; 紫外可见分光光度计; UV-1900i; 1; 1. 8; 可见分光光度计; T6新悦; 0; 1. 9; 试剂瓶; 250mL; 30; 50. 10; 移液管; 5mL、10mL; 20; 40. 11; 蒸馏瓶; 500mL; 10; 10. 12; 定量滤纸; 中号; 2; 10. 13; 容量瓶; 100mL; 20; 50. 14; 水中油份浓度分析仪; ET1200; 1; 0. 15; 自动萃取仪; ET3200B; 1; 0. 16; 比色皿; 10mm、20mm、30mm; 3; 6. 17; 加热套; -; 1; 1. 18; 气相色谱仪; GC-2014C; 1; 1. 19; 气相色谱仪; GC-2010Pro; 0; 1. 20; 原子荧光分光光度计; PF3; 1; 1. 21; 电热鼓风恒温干燥箱; CJ-101-2A; 1; 1. 22; 鼓风干燥箱; JC-101-2AD; 0; 1. 23; 箱式电阻炉; SX-4-10; 1; 1. 24; 水浴锅; JC-SY 双列6孔; 1; 1. 25; 电热恒温水浴锅; DZKW-S-8; 0; 1. 26; 水浴氮吹仪; JHD-003; 0; 1. 27; 恒温水浴振荡器; SHA-CA; 0; 1. 28; 生化培养箱; SPX-250B; 1; 1. 29; 生化培养箱; LRH-70; 0; 1. 30; COD消解仪; LH-12F; 1; 1. 31; COD回流消解仪; H3001; 0; 1. 32; 智能COD回流消解仪; H3002; 0; 1. 33; 比色管; 10ml、25ml、50ml; 150; 200. 34; 水系滤膜; 50mm; 2; 20. 35; pH计; SX751; 1; 0. 36; pH计; FE28; 0; 1. 37; 抽气泵; SHZ-D; 1; 4. 38; 磁力搅拌器; HJ-2A; 1; 1. 39; 恒温多头磁力搅拌器; HJ-6A; 0; 1. 40; 美德时多功能温湿度计; JR912; 3; 20. 41; 活性炭采样管; -; 2; 10. 42; 虹吸管; -; 1; 1. 43; 溶解氧测试仪; SX751; 1; 1. 44; 石墨电热板; DB-3EFS; 1; 1. 45; 加热板; /; 1; 1. 46; 超声清洗机; -; 1; 1. 47; 超纯水机; JCYQW01; 1; 1. 48; 冰箱; -; 1; 2. 49; 冰柜; -; 1; 6. 50; 空调; -; 10; 10. 51; 原子吸收光度计（火焰、石墨炉）; AA6880F; 1; 1. 52; 离子色谱仪; IC-16; 1; 1. 53; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790II; 1; 1. 54; 顶空进样器; HS-10; 1; 1. 55; 气质联用仪; GCMS-QP2020NX; 1; 1. 56; 自动热脱附解析仪; Auto TD; 1; 1. 57; 样品管活化仪; TDC20; 1; 1. 58; 氮吹仪; JHD-003; 1; 1. 59; 固相萃取套装; YM-12; 1; 1. 60; 索氏提取仪; SXT-06; 1; 1. 61; 红外测油仪; MAI-50G; 1; 1. 62; 硫化物酸化吹气仪; JCYQF01; 1; 1. 63; 溶解氧测定仪; JPSJ-605; 1; 1. 64; 恒温恒湿称重系统; JCYQF02; 1; 1. 65; 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器; YX280; 0; 1. 66; 酸度计; PHS-3C; 0; 1. 67; 离子计; PXS-215; 0; 1. 68; 离子计; PXSJ-227L; 0; 1. 69; 电导率仪; DDS-307; 0; 1. 70; 无臭气体制备系统; ZT-550; 0; 1. 71; 高纯氢发生器; GH-400; 0; 1. 72; 氢气发生器; SPH-300A; 0; 1. 73; 低噪音空气泵; GA-380A; 0; 1. 74; 原吸 无油空气压缩泵; W58-G; 0; 1. 75; 全自动空气源; SPB-3S; 0; 1. 76; 旋转蒸发器; RE-52AA; 0; 1. 77; 隔膜无油真空泵; A0-1P; 0; 1. 78; 循环真空泵; SHZ-D（III）; 0; 1. 79; 超声波清洗器; KQ-600DE; 0; 1. 80; 旋转式压膜机; MH3090XY; 0; 1. 81; 浊度计; WZS-185A; 0; 1. 82; 菌落计数器; LC-JLQ-IC; 0; 1. 83; 热空气消毒箱; GRX-9073A; 0; 1. 84; 生物显微镜; XSP-2CA; 0; 1. 85; 净化操作台; SW-CJ-1D; 0; 1. 86; 万用电炉; /; 0; 6. 87; 台式低速离心机; CenLee4K; 0; 1. 88; 电陶炉; H22-X3; 0; 1. 89; 大气采样仪; QC-1B; 0; 1. 90; 恒温恒湿箱; LHS-150SC; 0; 1. 91; 蒸馏仪; A2081; 0; 1. 92; 样品室冷藏箱; -; 0; 1. 93; 理化分析室冷藏箱; -; 0; 2. 94; 试剂间冷藏箱; -; 0; 1. 95; 热解析仪; JX-1; 0; 1. 注：根据实验室生产经营情况，比色管、移液管、试剂瓶等耗材更换频率高，在实际使用过程中数量增加；热解析、恒温恒湿称重系统等前端实验室设备，均为根据实验要求购置，确保检测精准度等；同时增加了一些辅助设备，例如理化分析室冷藏箱、试剂间冷藏箱等，确保样品的合规保存。以上增加的设备对项目产能影响不大。 项目用排水平衡 本项目用水主要为生活用水、仪器设备清洗水、纯水制备机用水，均来自市政自来水管网。 （1）生活用水 本项目劳动定员30人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水量按50L/d人计，年工作250天，则职工生活用水375t/a；根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）废水产生量以用水量的80%计，生活污水量300t/a，生活污水最终接管至南通市东港排水有限公司集中处理。 （2）仪器、器皿清洗用水 检验仪器及检验器皿使用完毕后需要进行清洗，企业清洗过程中不使用清洗剂，实验室清洗用水量为75t/a（其中自来水73.6t/a，纯水1.4t/a）。废水中头道清洗废液中污染物占比为99%，后续清洗废水中污染物占比1%。二道、三道清洗废水经污水处理系统处理后，接管至东港排水有限公司；其余废水经由收集桶收集后，交由有相应资质的单位处置。 （3）纯水制备机用水 本项目在配制试剂、清洗试剂瓶时需要用到纯水，采用反渗透法制备纯水，原水经活性炭过滤器以及发渗透膜处理后制备成纯水。建设项目纯水制备机需用新鲜水量为4t/a，纯水制备过程中产生浓水、废活性炭、废RO膜，纯水制备率以70%计，则制备纯水会产生浓水水量为1.2t/a，水中主要污染物浓度为COD80mg/L、SS80mg/L，接管至东港排水有限公司。 （4）实验室配置废液 实验室分析试剂采用纯水调配使用，有少量实验室配置废液产生。本项目实验配制试剂用水量约为1.4t/a，实验配置过程中废液产生量按80%计，则实验室配置废液产生量约为1.12t/a，配置废液主要含酸、碱、有机物、重金属、有毒物质等，在实验室设置分类收集桶收集该废液，收集后定期交有资质进行处理。 建设项目水平衡见图2-1。 图2-1 建设项目水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节 建设项目主要从事环境监测业务，包括土壤检测、水质检测、空气和废气检测、噪声检测等四大类，建设项目的工艺流程如下所示： 图2-2 本项目气环境检测工艺流程图 图2-3 本项目水环境检测工艺流程图 图2-4 本项目土壤环境检测工艺流程图 工艺流程简述： 1、现场采样 根据检测业务的要求，派采样人员赶赴现场利用智能中流量总悬浮颗粒采样器等现场采样仪器设备进行针对性的采取样品，此工序会有废的采样瓶（S1）产生。 2、样品前处理 将采样人员带回的样品在实验检测室内进行样品前处理，样品前处理的作用是为后续的分析检测环节创造良好的检测条件，此环节中配取试剂溶液时会有化学试剂挥发产生的挥发废气（G1），仪器设备润洗产生的设备清洗废水（W1），化学试剂使用过程中产生的废试剂瓶以及实验废液、废包装材料（S2）。 3、实验室分析检测 对经过前处理后的样品利用化学分析方法或者仪器分析方法，采用紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计等仪器设备对其进行分析检测，此环节中配取试剂溶液、检测化验时会有化学试剂挥发产生的挥发废气（G2）、原子吸收分光光度计仪器中乙炔气体燃烧产生的燃烧废气（G4），实验时产生的实验废液、废检测耗材（S3），以及相关实验仪器产生的噪声（N1）。 4、实验室清洁 实验检测完成后，需要对实验室进行清洁打扫，对相关仪器设备进行清洁，此环节中会产生清洗废气（G3），设备清洗废水（W2）清洗废液以及废的玻璃瓶（S4）。 5、出分析结果 样品经检测过后，技术人员对检测数据进行数据处理，得出分析结果。此环节无污染物产生。 6、出示检测报告 将得出的分析结果打印出，编制成检测报告交付给委托方，此环节无污染物产生。 项目变动情况： # 表2-5 建设项目环境影响变动分析 类别; 文件内容; 对照情况; 是否属于重大变更. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目为新建实验室项目，开发、使用功能未发生变化。; 否. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上。; 与环评一致。; 否. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产、处置或储存能力未发生变化，本项目不涉及废水第一类污染物排放。; 否. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未发生变化，未导致污染物排放量增加。; 否. 地点; 重新选址，在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 总平面布置发生变化，未导致环境防护距离范围变化，未新增敏感点。; 否. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 与环评一致。; 否. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，未导致大气污染物无组织排放量增加。; 否. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目废气、废水污染防治措施未发生变化。; 否. 新增废水直接排放口，废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目废水处理后接入市政管网。本项目未新增废水直接排放口；废水未由间接排放改为直接排放。; 否. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目设有一根15m高排气筒。本项目未新增废气排口，排放口高度未降低。; 否. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤和地下水污染防治措施未发生变化。; 否. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目固体废物处置方式未发生变化。; 否. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。; 否. 结论; 本项目符合国家及地方产业政策，地址选择符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响可接受，不会改变当地环境质量现状，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： - 1、废水 - 建设项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水以及二道、三道清洗废水，厂区实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。本项目劳动定员30人，职工用水按50L/d记，年工作250天，则职工生活用水量为375t/a，产污系数以0.8计，污水产生量为300t/a；纯水制备浓水按1.2t/a计；二道、三道清洗废水按54.15t/a计。生活污水、纯水制备废水以及经自建污水处理站预处理的二道、三道清洗废水一同达接管要求后接管南通市东港排水有限公司集中处理。废水来源及处理方法见表3-1。 表3-1 废水来源及处理方式 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 环评设计处理措施; 实际处理措施. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 经化粪池处理后排入南通市东港排水有限公司; 按照环评要求建设. 纯水制备浓水; 纯水制备机用水; COD、SS; 经化污水处理站处理后排入南通市东港排水有限公司; 按照环评要求建设. 二道、三道清洗废水; 仪器清洗用水、实验室配置废液; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、四氯乙烯、甲醛、三氯甲烷、总氰化物; 经化污水处理站处理后排入南通市东港排水有限公司; 按照环评要求建设. 图3-2 废水来源与治理措施 图3-3 自建污水处理站污水处理工艺流程图 - 2、废气 - 本项目主要废气污染源有样品前处理过程中配取试剂溶液产生的化学试剂挥发废气、实验室分析检测过程中化学试剂产生的挥发废气、配取试剂溶液产生的挥发废气、实验室清洁过程中利用化学试剂对仪器设备以及试剂瓶用盐酸、硝酸清洗时产生的清洗废气。废气经通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放，活性炭更换周期为三个月。但实际项目产生的废气量很小，更换周期为一年一次。 表3-2 废气来源与治理措施 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 环评设计处理措施; 实际处理措施. 废气; 配取试剂溶液废气; 样品前处理过程; 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨、氯气、非甲烷总烃、三氯甲烷、甲醛、二硫化碳、四氯乙烯; 通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放; 通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放. 分析产生废气; 实验室分析检测过程、配取试剂溶液; 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨、氯气、非甲烷总烃、三氯甲烷、甲醛、二硫化碳、四氯乙烯; 通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放; 通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放. 清洁产生废气; 实验室清洁过程; 氮氧化物、氯化氢; 通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放; 通风橱、吸风罩吸附后经碱喷淋装置和二级活性炭吸附装置后排放. 废气来源与治理措施如下图所示： 图3-5 废气来源与治理措施 - 3、噪声 - 本项目噪声声源主要为超声波清洗机、环保风机、通风橱风机、吸风罩、废水处理站水泵，单台设备噪声值为65-80dB（A）。建设项目营运期各噪声污染源强见表3-3。 表3-3 建设项目营运期主要噪声源源强 序号; 污染源名称; 数量; 等效声级（dB(A)）; 位置; 距厂界最近距离（m）; 治理措施. 1; 超声波清洗机; 1; 80; 生产车间; 5; 安装隔声罩、减振垫. 2; 环保风机; 1; 65; 生产车间; 20; 安装隔声罩、减振垫. 3; 通风橱风机; 15; 65; 生产车间; 28; 安装隔声罩、减振垫. 4; 吸风罩; 9; 65; 生产车间; 20; 安装隔声罩、减振垫. 5; 废水处理站水泵; 2; 70; 生产车间; 1; 安装隔声罩、减振垫. - 4、固废 - 本项目产品生产过程中产生的固体废弃物有废采样瓶、废玻璃瓶、废包装材料、废活性炭（纯水制备产生）、废RO膜、生活垃圾、废化学试剂瓶、实验废液、废检测耗材、清洗废液、废活性炭。 表3-4 固废来源及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废采样瓶; 采样; 一般固废; 08; 300-001-08; 0.05; 收集外卖; /. 2; 废玻璃瓶; 清洁; 一般固废; 08; 300-001-08; 0.1. 3; 废包装材料; 样品前处理; 一般固废; 07; 422-001-07; 0.01. 4; 废RO膜; 纯水制备; 一般固废; 99; 900-999-99; 0.001. 5; 废土壤; 分析检测; 一般固废; 99; 900-999-99; 1.3; 环卫清运; 环卫部门. 6; 废化学试剂瓶; 样品前处理; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.15; 委托处置; 有资质单位处理. 7; 实验废液; 分析检测; 危险固废; HW49; 900-047-49; 1.12. 8; 清洗废液; 仪器清洗; 危险固废; HW49; 900-047-49; 3.85. 9; 废检测耗材; 分析检测; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.05. 10; 废活性炭; 活性炭吸附; 危险固废; HW49; 900-039-49; 0.001. 11; 污水站污泥; 污水站; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.647. 12; 实验室多余废水样品; 分析检测; 危险固废; HW49; 900-047-49; 0.6. 13; 实验室过期药品; 药品储存; 危险固废; HW49; 900-047-49; 0.002. 14; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 99; 900-999-99; 3.75; 环卫清运; 环卫部门. - 危废仓库现状及排污口图情况详见表3-5。 表3-5 危废仓库现状 序号; 名称; 照片. 1; 危废仓库. 2; 项目危废信息公开栏. 3; 分区标志牌. 4; 台账记录. 5; 危废仓库地面. 6; 贮存情况. - 5、环境监测计划 - ①大气污染源监测 根据废气污染物排放情况，监测计划如下。 表3-5 本项目大气自行监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率. DA001排气筒; 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、四氯乙烯、氯气、非甲烷总烃、甲醛、三氯甲烷、二硫化碳、氨; 1次/年. 厂界; 氮氧化物、非甲烷总烃、甲醛 硫酸雾、四氯乙烯、氯化氢、三氯甲烷、氯气、二硫化碳、氨; 1次/年. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. - ②水污染源监测 表3-6 本项目水污染源自行监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水排口; pH、COD、SS、甲醛、三氯甲烷、总氰化物、挥发酚、四氯乙烯、氨氮、总氮、总磷（以P计）、石油类; 1次/年. - ③噪声污染源监测 表3-7 本项目水污染源自行监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率. 东厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 南厂界; 等效连续A声级. 西厂界; 等效连续A声级. 北厂界; 等效连续A声级. - 6、厂界污染物监测点位示意图 监测时间：2023月12月18日，风速：昼4.5m/s；风向：北风。 图3-5 12月18日监测点位图 监测时间：2023月12月19日，风速：昼4.5m/s；风向：西北风。 图3-6 12月19日监测点位图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环境影响报告表主要结论 报告表及大气专项采用的评价技术路线基本正确，对工程内容、污染防治及环境影响进行了分析阐述，章节设置基本完整，总体符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）等相关要求，评价结论原则可信。报告表及大气专项经修改完善后，可上报审批。 建议： （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从原料，工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）根据生态部门环境管理要求，当不利气象条件下时，NOx执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中低氮燃气锅炉的排放要求：≤50毫克/立方米，建议使用低氮燃烧器。 （4）建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （5）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （6）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （7）项目竣工后，需通过环保部门的合格验收，项目方可投入正常生产。 （8）上述评价结果是根据江苏标普检测科技有限公司提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应向环保部门另行申报。 二、审批部门审批决定 环评审批意见要求和实际落实情况见表4-1。 表4-1 环评审批意见要求和实际落实情况对照表 环境影响批复要求; 批复落实情况. （一）在确保安全生产的前提下，按《报告表》及专项要求落实各项废气控制措施，工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。项目废气主要有配取试剂溶液废气、分析检测废气、清洗废气，实验过程中产生的酸性废气采用通风橱和吸风罩收集，通过一套碱喷淋装置分质处理后输送至二级活性炭装置；有机废气采用通风橱和吸风罩收集,通过一套二级活性炭装置吸附处理后经15米高的排气筒DA001排放。项目产生的氮氧化物氯化氢、硫酸雾、氯气、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相关标准限值和要求；氨、二硫化碳以及臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)相关标准限值和要求。; 已落实，废气通过碱淋喷洗装置和二级活性炭吸附装置，并达到相关标准后排放。. （二）按照“雨污分流”的要求建设厂区雨、污水管网。废水主要为生活污水、纯水制备浓水、二道及三道清洗废水。清洗废水、纯水制备浓水经自建污水站处理，生活污水经化粪池处理以上废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及污水处理厂接管要求后，接入黄海路南通市政污水管网送南通市东港排水有限公司处理后达标排放。; 已落实，生活污水经厂区内化粪池预处理达到接管标准后排入南通市东港排水有限公司处理；废水经污水处理站处理后排入入南通市东港排水有限公司。. （三）合理设置总平布局，高噪声源应尽量远离厂界，优先选用低噪声、自动化程度高的设备，并采取有效隔声降噪和减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类昼间标准。; 已落实，已选用低噪声设备，并安装隔声罩、减振垫。. （四）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固废零排放。一般工业固体废弃物须符合《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)和相关管理要求。危废委托有资质的单位安全处置，暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》及(GB18597-2023)的要求落实防淋、防渗、防散失等相关措施。生活垃圾交由环卫部门处置，做到日产日清。; 已落实，本项目所产生的废采样瓶、废玻璃瓶、废包装材料、废活性炭、废RO膜、生活垃圾、废化学试剂瓶、实验废液、废检测耗材、清洗废液、废活性炭均委托有资单位处理；生活垃圾由环卫部门定期处理。. （五）进一步规范环保管理规章制度，落实相应环境风险防范措施，开展安全风险辨识管控，严格依据标准规范建设环境治理设施等，确保环境安全。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。; 已落实，加强员工风险防范意识，开展安全风险培训；项目建设期间做好信息公开工作。. （六）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口，树立标志牌。; 已落实，设置排污口，并树立相关标示牌。. 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。项目验收合格后,方可正式投入使用。; 项目严格执行环保“三同时”制度。. （七）该环境影响评价文件经审批后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。; 已落实。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 监测单位布点、采样及分析测试方法均选用目前适用的国家标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。监测分析方法详见表5-1、5-2、5-3。 表5-1 废水监测分析方法 类型; 项目名称; 分析方法. 废水; pH; 水质 pH的测定 电极法 HJ 1147-2020. COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 甲醛; 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011. 三氯甲烷; 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012. 总氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009. 四氯乙烯; 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 总磷（以P计）; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 表5-2 废气监测分析方法 类型; 项目; 分析方法. 废气 （有组织）; 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014. 四氯乙烯; 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法HJ1006-2018. 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999. 非甲烷总烃; 固定污染源 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 38-2017. 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995. 三氯甲烷; 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ1006-2018. 二硫化碳; 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T14680-1993. 氨; 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009. 废气 （无组织）; 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016. 四氯乙烯; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016. 三氯甲烷; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013. 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999. 二硫化碳; ## 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T14680-1993. 氨; ## 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009. 非甲烷总烃; ## 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 ## HJ604-2017. 表5-3 噪声监测分析方法 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外四周; 连续等效A声级; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 2、监测仪器 表5-4 监测使用仪器 仪器名称; 型号; 编号. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790Ⅱ; BPT-04-GD-0026. 自动烟尘/气测试仪; 崂应3012H型; BPT-04-GD-0155. 离子色谱仪; IC-16; BPT-04-GD-0031. 电子天平; GL224-1SCN; BPT-04-GD-0009. 红外测油仪; MAI-50G; BPT-04-GD-0005. 可见分光光度计; T6新悦; BPT-04-GD-0161. 紫外分光光度计; UV-1900i; BPT-04-GD-0011. 多功能声级计; AWA6228+; BPT-04-GD-0149. 多参数水质测量仪; SX751型; BPT-04-GD-0210. 智能COD回流消解仪; H3002; BPT-04-GD-0145. 3、人员资质 参加本次验收监测人员均经过采样规范、样品分析和报告编制培训，并考核合格；项目负责人取得建设项目竣工环境保护验收监测培训考核合格证。 4、水质监测分析过程中的质量保证与质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。 5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 无组织废气的监测布点、监测频次和监测要求均按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）执行，有组织废气采样布点、监测频次、监测要求按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）执行，实验室气体分析要求分别按照上述有组织无组织废气技术导则执行及国家、省有关技术规范和本公司《质量手册》的要求执行，按质控要求同步完成空白实验。所有监测仪器设备经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准或标定，监测数据实行三级审核。 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测布点、测量方法和频次按照相关标准执行，测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB（A）。

质量控制统计表

| 任务单号 | 样品类型 | 分析项目 | 样品数 | 全程序/运输空白 |  |  | 现场平行样 |  |  | 实验室平行样 |  |  | 质控样 |  |  | 加标回收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% |
| BPT2023819（HJCY） | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | / | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 6 | 4 | 4 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 6 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氯气 | 6 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 甲醛 | 6 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 二硫化碳 | 6 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氨 | 6 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  | 无组织废气 | 氯化氢 | 24 | 4 | 4 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 24 | 4 | 4 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 三氯甲烷 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 四氯乙烯 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氯气 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 甲醛 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 二硫化碳 | 24 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | 12 | 12 | 100 | 4 | 4 | 100 | / | / | / |
|  | 废水 | pH值 | 8 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 甲醛 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 总氰化物 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 挥发酚 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  |  | 氨氮 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 总氮 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  |  | 总磷 | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | / | / | / |
|  |  | 石油类 | 8 | 2 | 2 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / |

| 任务单号 | 检测日期 | 声级计型号及编号 | 声校准器型号及编号 | 校准结果dB(A) |  |  | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测前 | 监测后 | 示值偏差 |  |
| BPT2023819（HJCY） | 202312.18 | AWA6228+ BPT-04-GD-0149 | AWA6021A BPT-04-GD-0150 | 93.8 | 93.8 | 0 | 是 |
|  | 2023.12.19 | AWA6228+ BPT-04-GD-0149 | AWA6021A BPT-04-GD-0150 | 93.8 | 93.8 | 0 | 是 |

表六

验收监测内容： 根据该项目污染物排放特点，江苏标普检测科技有限公司对项目废气、废水和噪声进行了验收监测，对固体废物处理处置情况、环境管理情况进行现场调查。 1、废气监测内容 表6-1 废气监测内容及频次 类别; 监测点位; 监测项目; 频次. 无组织废气; 上风向一个点，下风向三个点; 氮氧化物、非甲烷总烃、甲醛、硫酸雾、四氯乙烯、氯化氢、三氯甲烷、氯气、二硫化碳、氨; 每天3次，连续2天. 车间外; 每天3次，共2天. 有组织废气; DA001排气筒; 氮氧化物、非甲烷总烃、甲醛、硫酸雾、四氯乙烯、氯化氢、三氯甲烷、氯气、二硫化碳、氨; 每天3次，共2天. 2、废水监测内容 表6-2 废水监测点位、项目和频次 污染种类; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; DW001污水排口; pH、COD、SS、甲醛、三氯甲烷、总氰化物、挥发酚、四氯乙烯、氨氮、总氮、总磷（以P计）、石油类; 连续2天，每天4次. 3、噪声监测内容 表6-3 噪声监测内容及监测频次 污染种类; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; Z1（东厂界）; 等效连续（A）声级; 昼间1次，连续2天. Z2（南厂界）. Z3（西厂界）. Z4（北厂界）. 图6-1 监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏标普检测科技有限公司于2023年12月18日~2023年12月19日对江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，各产品产量符合验收监测工况要求。验收监测期间，该项目满足环境保护设施竣工验收监测工况见表7-1。 表7-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实 日期; 主要产品; 环评设计能力（h/d）; 实际产量（h/d）; 生产负荷（%）. 12.18~12.19; 空气和废气检测业务; 6; 5; 83.3. 12.18~12.19; 水质检测业务; 6; 5.5; 91.6. 12.18~12.19; 噪声检测业务（现场检测）; 0.4; 0.4; 100. 12.18~12.19; 土壤检测业务; 2; 1.5; 75. 验收监测结果： - 1、废气监测 - ①有组织废气 建设项目有组织废气检测结果见表7-2。 表7-2 有组织废气监测结果数据统计表 监测点位; 排气筒DA001; 排气筒高度; 15m. 处理设施; 碱喷淋装置、二级活性炭吸附装置; 采样日期; 2023.12.18. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 氯化氢; mg/m3; 1.75; 1.79; 1.84; 10. 硫酸雾; mg/m3; ND; ND; ND; 5. 氮氧化物; mg/m3; ND; ND; ND; 100. 四氯乙烯; mg/m3; ND; ND; ND; 80. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; 3. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.34; 0.77; 0.32; 60. 甲醛; mg/m3; ND; ND; ND; 5. 三氯甲烷; mg/m3; ND; ND; ND; 20. 二硫化碳; mg/m3; 0.03; 0.06; ND; 3. 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 1.5. 监测点位; 排气筒DA001; 排气筒高度; 15m. 处理设施; 碱喷淋装置、二级活性炭吸附装置; 采样日期; 2023.12.19. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 氯化氢; mg/m3; 1.87; 1.87; 1.89; 10. 硫酸雾; mg/m3; ND; ND; ND; 5. 氮氧化物; mg/m3; ND; ND; ND; 100. 四氯乙烯; mg/m3; ND; ND; ND; 80. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; 3. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.79; 0.61; 0.58; 60. 甲醛; mg/m3; ND; ND; ND; 5. 三氯甲烷; mg/m3; ND; ND; ND; 20. 二硫化碳; mg/m3; 0.08; 0.03; 0.05; 3. 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 1.5. - ②无组织废气 建设项目无组织废气检测结果见表7-3~7-6。 表7-3 无组织排放废气监测结果表 采样日期; 2023.12.18. 气象参数; 风速; 4.5m/s. 风向; 北风. 天气; 多云. 气压; 102.7kPa. 检测项目; 频次; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 参考标准. 氮氧化物; 第一次; mg/m3; 0.032; 0.029; 0.032; 0.031; 0.12. 第二次; mg/m3; 0.039; 0.036; 0.034; 0.028. 第三次; mg/m3; 0.030; 0.031; 0.026; 0.029. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.25; 0.25; 0.29; 0.27; 4. 第二次; mg/m3; 0.26; 0.26; 0.32; 0.33. 第三次; mg/m3; 0.28; 0.31; 0.28; 0.34. 甲醛; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.05. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 二硫化碳; 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 硫酸雾; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.3. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 第一次; mg/m3; 0.0034; 0.0037; 0.0512; 0.16; 1. 第二次; mg/m3; 0.0069; 0.0032; 0.0041; 0.0048. 第三次; mg/m3; 0.006; 0.0413; 0.0464; 0.00768. 氯化氢; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.05. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 三氯甲烷; 第一次; mg/m3; 0.0006; 0.0006; 0.0228; 0.272; 0.4. 第二次; mg/m3; 0.0005; 0.0006; 0.0007; 0.0010. 第三次; mg/m3; 0.0006; 0.0263; 0.0231; 0.0035. 氯气; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.1. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 二硫化碳; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 3. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 氨; 第一次; mg/m3; 0.03; 0.01; 0.02; 0.03; 1.5. 第二次; mg/m3; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02. 第三次; mg/m3; 0.02; 0.02; 0.03; 0.02. 参考标准：《江苏省大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021中表3标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1以及表2标准。. 表7-4 无组织排放废气监测结果表 采样日期; 2023.12.19. 气象参数; 风速; 4.5m/s. 风向; 西北风. 天气; 多云. 气压; 103.1kPa. 检测项目; 频次; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 参考标准. 氮氧化物; 第一次; mg/m3; 0.046; 0.038; 0.038; 0.026; 0.12. 第二次; mg/m3; 0.045; 0.038; 0.038; 0.033. 第三次; mg/m3; 0.048; 0.034; 0.029; 0.038. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.24; 0.27; 0.21; 0.33; 4. 第二次; mg/m3; 0.21; 0.22; 0.21; 0.29. 第三次; mg/m3; 0.20; 0.19; 0.27; 0.30. 甲醛; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.05. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 二硫化碳; 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 硫酸雾; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.3. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 第一次; mg/m3; 0.0019; 0.0059; 0.0031; 0.0233; 1. 第二次; mg/m3; 0.0235; 0.0061; 0.0049; 0.0035. 第三次; mg/m3; 0.0030; 0.0046; 0.0031; 0.0032. 氯化氢; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.05. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 三氯甲烷; 第一次; mg/m3; 0.0007; 0.0028; 0.0008; 0.0186; 0.4. 第二次; mg/m3; 0.0207; 0.0025; 0.0007; 0.0007. 第三次; mg/m3; 0.0009; 0.0009; 0.0008; 0.0011. 氯气; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.1. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 二硫化碳; 第一次; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 3. 第二次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 第三次; mg/m3; ND; ND; ND; ND. 氨; 第一次; mg/m3; 0.02; 0.02; 0.03; 0.01; 1.5. 第二次; mg/m3; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02. 第三次; mg/m3; 0.02; 0.03; 0.03; 0.03. 参考标准：《江苏省大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021中表3标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1以及表2标准。. 表7-5 无组织排放废气监测结果表 采样日期; 2023.12.18; 采样点位; G5. 气象参数; 风速; 4.5m/s. 风向; 北风. 天气; 多云. 气压; 102.7kPa. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.36; 0.34; 0.35; 6. 参考标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别限值。. 表7-6 无组织排放废气监测结果表 采样日期; 2023.12.19; 采样点位; G5. 气象参数; 风速; 4.5m/s. 风向; 西北风. 天气; 多云. 气压; 103.1kPa. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 参考标准. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.29; 0.39; 0.30; 6. 参考标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别限值。. - 2、废水监测 本项目废水检测结果见表7-7~7-8。 表7-7 废水检测结果表 采样日期：2023.12.18; 总排口; 标准限值. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH; 无量纲; 7.9; 7.8; 7.9; 7.8; 6~9. COD; mg/L; 358; 347; 341; 309; 500. SS; mg/L; 12; 13; 17; 13; 400. 甲醛; mg/L; 0.06; 0.07; 0.07; 0.06; 5.0. 三氯甲烷; mg/L; 3.8×10-3; 1.21×10-2; 1.06×10-2; 4.3×10-3; 1.0. 总氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; 1.0. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; 2.0. 四氯乙烯; mg/L; 0.318; 0.343; 0.306; 0.382; 0.5. 氨氮; mg/L; 0.122; 0.112; 0.134; 0.125; 45. 总氮; mg/L; 1.49; 1.53; 1.44; 1.42; 70. 总磷（以P计）; mg/L; 3.89; 3.92; 3.95; 3.93; 8. 石油类; mg/L; 0.16; 0.12; 0.12; 0.10; 15. 表7-8 废水检测结果表 采样日期：2023.12.19; 总排口; 标准限值. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH; 无量纲; 7.8; 7.8; 7.9; 7.8; 6~9. COD; mg/L; 349; 357; 341; 340; 500. SS; mg/L; 9; 8; 10; 12; 400. 甲醛; mg/L; 0.07; 0..06; 0.07; 0.08; 5.0. 三氯甲烷; mg/L; 2.4×10-3; 3.5×10-3; 2.8×10-3; 3.2×10-3; 1.0. 总氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; 1.0. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; 2.0. 四氯乙烯; mg/L; 0.272; 0.458; 0.322; 0.352; 0.5. 氨氮; mg/L; 0.107; 0.113; 0.128; 0.134; 45. 总氮; mg/L; 1.47; 1.53; 1.51; 1.48; 70. 总磷（以P计）; mg/L; 4.05; 3.99; 4.09; 4.08; 8. 石油类; mg/L; 0.10; 0.11; 0.10; 0.10; 15. - 3、噪声监测 厂界噪声测量结果见表7-9。 表7-9 厂界噪声测量结果表 测点编号; 测点位置; 单位; 检测时间; 执行标准; 达标情况. 2023.12.18; 2023.12.19. Z1; 东厂界外1米; dB(A); 52; 53; 60; 达标. Z2; 南厂界外1米; dB(A); 48; 51; 达标. Z3; 西厂界外1米; dB(A); 56; 53; 达标. Z4; 北厂界外1米; dB(A); 53; 53; 达标. - 污染物排放总量核算： 南通市崇川生态环境局对江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目污染物排放总量控制指标做出答复：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，对于污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度，不同企业采取不同的排污管理措施。江苏标普检测科技有限公司新建实验室项目未纳入其中112类行业范畴，无需申请排污许可，并且新建项目的水特征污染物及大气特征污染物排放量对环境影响较小，不建议申请总量指标。（文件详见附件） 因此本次验收，不进行污染物排放总量核算。

表八

验收监测结论： 1、废气监测结论 验收监测结果表明，本项目有组织废气经一级碱喷淋装置+二级活性炭吸附装置处理后，氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等均满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1及表3标准；无组织废气均满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准。 2、废水监测结论 验收监测结果表明：本项目生活污水经化粪池处理后达到接管标准，pH、COD、SS、甲醛等接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、TP、TN等接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中B级标准。 3、噪声监测结论 企业厂界四周昼间噪声值范围为48～56dB(A)，检测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 4、固废结论 本项目产生的一般工业固废为废采样瓶、废玻璃瓶、废包装材料、废RO膜、废土壤，危险固废为废化学试剂瓶、实验废液、清洗废液、废检测耗材、废活性炭、污水站污泥、实验室多余废水样品、实验室过期药品。暂存于危废仓库中，定期委托有资质单位安全处置。产生的一般固废出售综合利用。生活垃圾委托环卫部门及时清运，不外排。 - 建议 1、进一步加强环境管理，完善环境保护相关管理条例、规章制度，落实污染物防治措施，确保各污染物达标排放； 2、加强管理，进一步提高公司员工的环境意识，倡导清洁生产，并加强各种原料的储存、运送管理，制定严格的规章制度。 - 附件 - 1、审批意见 - 2、新建项目污染物排放总量指标申请答复文件 3、验收监测工况说明 4、生产设备一览表 5、营业执照 6、危废处置承诺书 - 附图 1、项目地理位置图 2、项目平面布置图

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江苏标普检测科技有限公司         填表人（签字）：              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新建实验室项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2106-320602-89-01-564315 | 建设地点 |  | 江苏省南通市崇川区永兴街道永兴路218号20幢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | [M7461]环境保护监测 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 改扩建 技术改造 迁建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 实验室 |  |  | 实际生产能力 |  | 实验室 |  |  | 环评单位 |  | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 南通市崇川区行政审批局 |  |  |  |  | 审批文号 | 崇行审批〔2023〕27号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 | 2022年7月 |  |  |  |  | 竣工日期 | 2023年1月 |  |  |  |  | 排污登记回执登记时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 25 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |
|  | 实际总投资 | 1000 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 23 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 8 | 废气治理 （万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  | 2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  | 1 | 其他 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  | 2000小时 |  |  |
| 运营单位 |  | 江苏标普检测科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91320600MA253NX71G |  |  | 验收 时间 | 2024年1月 |  |  |  |